附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：
1、适用于糖尿病患者皮下注射胰岛素（提供注册证）。
2、储药器标称装药量：≥3ml。
3、胰岛素泵具备原厂软针及钢针等输注套件；满足不同患者临床选用需求。
4、屏幕显示要求：设备自身具备剩余电量、储药器剩余药量实时显示功能；屏幕亮度支持多档位调节。
5、按键与密码管理：泵体自身具备按键功能，自动锁屏功能；解锁需泵体按键操作；内置医生管理密码模式，密码位数不少于 6 位。
6、基础率设置：基础率调节范围 0.1U/h～30U/h，调节步长 0.1U/h，相关参数可直接在泵本体完成设置。
7、临时基础率：临时基础可设置时长 1h－24h，输注剂量可设置范围 0.1U/h～30U/h或者支持现有剂量在0-200%调整。
8、胰岛素泵体自身配备大剂量向导计算功能。
9、大剂量输注模式≥3种，其中至少包含常规大剂量、方波大剂量。
10、输注数据回顾与日总量限制：本机可查询不少于 40 天每日输注总量记录；支持设置每日输注总量限制，可调范围 0U～300U。
11、大剂量快捷操作：解锁状态下支持一键进入餐前大剂量设置界面。
12、报警功能：泵体自身可配置不少于 3 种报警方式，所有报警功能需在泵体自身设置。
13、报警功能：泵体具备堵管，低电量，低液量报警功能，低液量报警值可调整；泵体自身报警类型，≥3种类型：其中至少包含响铃、振动、响铃加震动；
14、管路充盈功能：泵体本身可保存不少于 50 条充盈操作记录，同步记录操作日期与时间。
15、大剂量历史存储：泵体自身可保存不少于 50条历史大剂量输注记录，可供本机查询。
16、输注速率：支持至少高速、低速两档输注速率可选。
17、紧急联系人功能：泵体自身可存储紧急联系号码，并可在设备状态界面展示。
18、防水防尘等级：整机防护等级≥IP67。
19、供电要求：设备采用普通电池供电，不接受反复充电电池。
[bookmark: _GoBack]二、商务要求：
1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。
2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。
3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。
4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。
5.质保期：质保期至少为5年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。
▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。
